|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.1 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Autoklaw kasetowy; zadanie nr 2: Myjnia endoskopowa (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-37/2020)

Część I - zadanie nr 1: Autoklaw kasetowy – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy | Tak |  |
| 7 | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety | Tak |  |
| 8 | Kaseta endoskopowa jako wyposażenie sterylizatora. | Tak |  |
| 9 | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej min 5,1 dm3 | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji | Tak |  |
| 11 | Możliwość przechowywania narzędzi po sterylizacji w kasecie | Tak |  |
| 12 | Kaseta wyposażona w przykrywkę oraz wkład (półkę-siatkę) | Tak |  |
| 13 | Autoklaw wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy | Tak |  |
| 14 | Sterylizator zgodny z normą PN-EN 13060:2005 | Tak |  |
| 15 | Medium sterylizujące para wodna | Tak |  |
| 16 | Ciśnienie pracy 2,1 bar | Tak |  |
| 17 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | Tak |  |
| 18 | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce | Tak |  |
| 19 | Sterylizator nie wymagający stałego podłączenia do instalacji wod. –kan. | Tak |  |
| 20 | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę | Tak |  |
| 21 | Zasilanie wytwornicy wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika | Tak |  |
| 22 | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4 dm3 | Tak |  |
| 23 | Blokada przed wyjęciem kasety czasie trwania procesu | Tak |  |
| 24 | Program powiadamiania o błędach | Tak |  |
| 25 | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim | Tak |  |
| 26 | Zapis cykli sterylizacyjnych po przez wbudowany rejestrator data logger na pamięci USB | Tak |  |
| 27 | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin | Tak |  |
| 28 | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) - Niezapakowanych pełnych(litych) i pustych (z otworami) | Tak |  |
| 29 | Program do sterylizacji materiałów gumowych | Tak |  |
| Wymagane programy sterylizacyjne |
| 30 | Instrumenty lite niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 8:45 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 31 | Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C, czas cyklu 10:50 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 32 | Instrumenty wgłębione niezapakowane temperatura 18 min. / 134°C, czas cyklu 25:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 33 | Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 3,5 min. / 134°C czas cyklu 15:30 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 34 | Instrumenty wgłębione zapakowane temperatura 18 min. / 134°C czas cyklu 30:00 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 35 | Guma/ Plastik temperatura 15 min. / 121°C czas cyklu 20:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 36 | Guma/ Plastik temperatura 30 min. / 121°C czas cyklu 35:20 min (bez suszenia) | Tak |  |
| 37 | Program dodatkowego suszenia | Tak |  |
| 38 | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia | Tak |  |
| Pozostałe |
| 39 | Możliwość pracy autoklawu w sieci LAN | Tak |  |
| 40 | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu jakości wody destylowanej znajdującej się w zbiorniku autoklawu. | Tak |  |
| 41 | Autoklaw posiadający odczyt na wyświetlaczu pozycji kasety sterylizacyjnej w autoklawie. | Tak |  |
| 42 | Autoklaw wyposażony w matę silikonową na obudowę autoklawu, która umożliwia położenie gorącej kasety bezpośrednio na autoklawie. | Tak |  |
| 43 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 44 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 45 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 46 | Okres gwarancji wymagany: 36 miesięcy Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 47 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 48 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 49 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 50 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia | Tak |  |
| 51 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 52 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej autoklaw kasetowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy