|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.1 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirator medyczny – 1szt.

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-34/2020)

Część I - zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów

główny kod:  33100000-1 – Urządzenia medyczne

kody dodatkowe: 33195000-3 – System monitorowania pacjentów, 33182100-0 – Defibrylatory

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  | nie dotyczy |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | nie dotyczy |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | nie dotyczy |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ nie wcześniej niż 2019 |  | 2019r. : 0pkt 2020r. : 5pkt |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  | nie dotyczy |
| Parametry ogólne |
| 6 | Aparat pełniący funkcję kardiomonitora (monitorowanie pacjenta) i defibrylatora z polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  | nie dotyczy |
| 7 | Komunikacja użytkownika z urządzeniem w języku polskim | Tak |  | nie dotyczy |
| 8 | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 7 kg z wyłączeniem łyżek i pozostałych podzespołów. | Tak |  | nie dotyczy |
| 9 | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy | Tak |  | nie dotyczy |
| 10 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP33 wg IEC529) | Tak |  | nie dotyczy |
| 11 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania urządzenia (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki . | Tak |  | nie dotyczy |
| Zasilanie |
| 12 | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak |  | nie dotyczy |
| 13 | Dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | Tak / Nie |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 14 | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  | nie dotyczy |
| 15 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym | Tak |  | nie dotyczy |
| 16 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max.5 godzin | Tak |  | nie dotyczy |
| Defibrylacja manualna |
| 17 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  | nie dotyczy |
| 18 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J | Tak |  | nie dotyczy |
| 19 | Min. 23 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak |  | nie dotyczy |
| 20 | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  | nie dotyczy |
| 21 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 8 sekund | Tak |  | nie dotyczy |
| 22 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  | nie dotyczy |
| Tryb AED |
| 23 | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  | nie dotyczy |
| 24 | Poziom energii wstrząsu od 1 do 360J | Tak |  | nie dotyczy |
| 25 | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  | nie dotyczy |
| 26 | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  | nie dotyczy |
| 27 | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  | nie dotyczy |
| 28 | Programowanie energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 1 do 360 J i na min. 23 poziomach energii defibrylacji | Tak |  | nie dotyczy |
| Moduł EKG |
| 29 | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń | Tak |  | nie dotyczy |
| 30 | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak |  | nie dotyczy |
| 31 | Wzmocnienie sygnału EKG min. Na pięciu poziomach: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV | Tak |  | nie dotyczy |
| 32 | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  | nie dotyczy |
| 33 | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak |  | nie dotyczy |
| Moduł stymulatora |
| 34 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  | nie dotyczy |
| 35 | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  | nie dotyczy |
| 36 | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak |  | nie dotyczy |
| 37 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  | nie dotyczy |
| Pomiar oddechu |
| 38 | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, rozdzielczość min. 1 oddech/s | Tak |  | nie dotyczy |
| 39 | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak |  | nie dotyczy |
| Moduł pulsoksymetrii SpO2 |
| 40 | Pomiar SpO2 w technologii Nellcor lub Massimo | Tak |  | Nellcor: 5pkt Massimo: 0pkt |
| 41 | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak |  | nie dotyczy |
| 42 | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min | Tak |  | nie dotyczy |
| 43 | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | Tak |  | nie dotyczy |
| 44 | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | Tak |  | nie dotyczy |
| 45 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  | nie dotyczy |
| 46 | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | Tak |  | nie dotyczy |
| Moduł NIBP (moduł występujący minimum w 4 spośród 8 oferowanych urządzeń) |
| 47 | Zakres pomiarowy przetwornika co najmniej w zakresie od 10 do 300mmHg | Tak |  | nie dotyczy |
| 48 | Sposób pomiaru – ręczny, ciągły | Tak |  | nie dotyczy |
| 49 | Technika pomiaru: oscylometryczna | Tak |  | nie dotyczy |
| Moduł Temperatury (moduł występujący minimum w 4 spośród 8 oferowanych urządzeń) |
| 50 | Zakres pomiarowy co najmniej od 0°C do 50°C | Tak |  | nie dotyczy |
| 51 | Rozdzielczość +/- 0,1°C | Tak |  | nie dotyczy |
| Alarmy |
| 52 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  | nie dotyczy |
| 53 | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  | nie dotyczy |
| 54 | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak |  | nie dotyczy |
| Rejestracja |
| 55 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak |  | nie dotyczy |
| 56 | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | Tak |  | nie dotyczy |
| 57 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min.80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak |  | nie dotyczy |
| 58 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca archiwizację danych numerycznych i graficznych min. 100 pacjentów lub min. 250 zdarzeń EKG oraz transfer danych do komputera. | Tak |  | nie dotyczy |
| Pozostałe |
| 59 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | TAK |  | nie dotyczy |
| 60 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  | nie dotyczy |
| 61 | Urządzenia dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  | nie dotyczy |
| 62 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | TAK |  | nie dotyczy |
| 63 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniami | TAK |  | nie dotyczy |
| 64 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniami | TAK |  | nie dotyczy |
| 65 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | TAK |  | nie dotyczy |
| 66 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach funkcjonowania urządzeń | TAK |  | nie dotyczy |
| 67 | Urządzenia zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  | nie dotyczy |
| 68 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | TAK |  | nie dotyczy |

Oświadczam, że oferowane i opisane powyżej zestawy: kardiomonitor z defibrylatorem – 8szt. są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz że do ich uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy