|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.2 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Zestaw do ozonoterapii; zadanie nr 2: Zestawy do podaży infuzyjnej (pompy infuzyjne ze stacją dokującą) - nr postępowania: SPZZOZ-ZP-39/2020

Część II- zadanie nr 2: Zestawy do podaży infuzyjnej (pompy infuzyjne ze stacją dokującą) – ilość: 8

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Zestaw do podaży infuzyjnej – w komplecie 2 stacje dokujące 4-stanowiskowe | Tak |  |
| 7 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. | Tak |  |
| 8 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | Tak |  |
| 9 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |
| 10 | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | Tak |  |
| 11 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | Tak |  |
| 12 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | Tak |  |
| 13 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | Tak |  |
| 14 | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | Tak |  |
| 15 | Dokładność infuzji 2% | Tak |  |
| 16 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak |  |
| 17 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
| 18 | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Tak |  |
| 19 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
| 20 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | Tak |  |
| 21 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak |  |
| 22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
| 23 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |
| 24 | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | Tak |  |
| 25 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| 26 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
| 27 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
| 28 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | Tak |  |
| 29 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
| 30 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
| 31 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
| 32 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji | Tak |  |
| 33 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak |  |
| 34 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | Tak |  |
| 35 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak |  |
| 36 | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |
| 37 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak |  |
| 38 | Waga do 2,2 kg. | Tak |  |
| Pozostałe |
| 39 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 40 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 41 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 42 | Okres gwarancji wymagany: 36 miesięcy Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 43 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 44 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 45 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 46 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia | Tak |  |
| 47 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 48 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy