|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirator medyczny – 1szt.

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-34/2020)

Część II - zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt.

główny kod:  33100000-1 – Urządzenia medyczne

kody dodatkowe: 33123200-0-Urządzenia do elektrokardiografii

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak - nie wcześniej niż 2019 |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 7 | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał | Tak |  |
| 8 | Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz | Tak |  |
| 9 | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz | Tak |  |
| 10 | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz | Tak |  |
| 11 | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak |  |
| 12 | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do 4 minut | Tak |  |
| 13 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu | Tak |  |
| 14 | Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 15 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej | Tak |  |
| 16 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 114 mm | Tak |  |
| 17 | Prędkość przesuwu 5, 12.5, 25, 50 mm/s | Tak |  |
| 18 | Czułość 5, 10, 20 mm/mv | Tak |  |
| 19 | Konfiguracje odprowadzeń: Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne | Tak |  |
| 20 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-polimerowy, pozwalający na pracę urządzenia przez 4 godziny, z 3-godzinnym cyklem pełnego ładowania | Tak |  |
| 21 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci | Tak |  |
| 22 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego | Tak |  |
| 23 | Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna 8’’, rozdzielczość 1200x768, typu multitouch pozwalający na obsługę dotykową, w tym przeciąganie elementów na ekranie | Tak |  |
| 24 | Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka | Tak |  |
| 25 | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk | Tak |  |
| 26 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk | Tak |  |
| 27 | Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej | Tak |  |
| 28 | Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań | Tak |  |
| 29 | Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu | Tak |  |
| 30 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | Tak |  |
| 31 | Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS) | Tak |  |
| 32 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta | Tak |  |
| 33 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru | Tak |  |
| 34 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | Tak |  |
| 35 | Port komunikacyjny LAN 1Gbit | Tak |  |
| 36 | Moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz | Tak |  |
| 37 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, papier | Tak |  |
| 38 | Komunikacja ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist | Tak |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST | Tak |  |
| 42 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 43 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 44 | Urządzenia dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 45 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 46 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 47 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 48 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 49 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach funkcjonowania urządzeń | Tak |  |
| 50 | Urządzenia zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 51 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane i opisane powyżej aparaty EKG z przesyłaniem danych – 3szt. są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz że do ich uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy