|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: sekretariat 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w. 110 |

___________________________________________________________________________

załącznik nr 2B do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS I WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana | Sposób oceny – dla kryterium parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/ model | podać |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
| 3 | Analizator immunochemiczny nastołowy, data produkcji nie wcześniej niż 2015r. | TAK/ podać |  |  |
| 4 | Analizator automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora | TAK |  |  |
| 5 | Automatyczna analiza różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki – przy użyciu metod chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji | TAK/ podać |  | 24 i więcej parametrów – 5pkt poniżej 24 parametrów – 0pkt |
| 6 | Wydajność analizatora: nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę | TAK/ podać |  |  |
| 7 | Chłodzone miejsca odczynnikowe – chłodzenie odczynników do temperatury lodówki umożliwiające pracę na odczynnikach dostawionych bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej i przebywających na pokładzie analizatora 24h/dobę | TAK/NIE podać |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
| 8 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze minimum 60 próbek | TAK/ podać |  |  |
| 9 | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych | TAK |  |  |
| 10 | Statywy próbkowe minimum 10 pozycyjne | TAK/ podać |  | 10 i więcej – 5pkt poniżej 10 - 0pkt |
| 11 | Monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |  |
| 12 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji | TAK |  |  |
| 13 | Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów | TAK/ podać |  |  |
| 14 | Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora minimum 28 dni | TAK/ podać |  |  |
| 15 | Identyfikowanie materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 16 | Doładowywanie / uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stan stand by | TAK/NIE podać |  | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |
| 17 | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania aparatu w tryb stand by | TAK |  |  |
| 18 | Detektor skrzepów badanej próbki | TAK |  |  |
| 19 | Wartości 99 percentyla dla Troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej | TAK |  |  |
| 20 | Test Troponina wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego | TAK |  |  |
| 21 | Analizator wyposażony w: - drukarkę umożliwiającą bezpośredni wydruk, - skaner kodów kreskowych, - komputer i monitor, - UPS, | TAK/ podać |  |  |
| 22 | Analizator pracujący z wykorzystaniem gotowych buforów, płynów płuczących, nie wymagający wody destylowanej/ dejonizowanej | TAK |  |  |
| 23 | Analizator wykonujący wszystkie badania wyszczególnione w treści formularza asortymentowo-cenowego – wg zał.2A do ZO-WZ – tabela nr 1 | TAK |  |  |
| 24 | Wsparcie serwisowe - bezpłatny, pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy w trybie 24h/dobę, uwzględniający bieżącą dbałość o sprawne działanie urządzenia i przeglądy analizatora | TAK |  |  |
| 25 | Grupa minimum 10 użytkowników biorących udział w kontroli ludzkiej dla oferowanego analizatora | TAK |  |  |
| 26 | - aktualizacja oprogramowania analizatora w okresie obowiązywania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników analizatora (tj. personelu zamawiającego) | TAK |  |  |

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym zamawiającego (Marcel) i po stronie wykonawcy są koszty podłączenia urządzenia w system.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.			..........................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy