## zał. nr 2
załącznik nr 2 – dotyczy: postępowanie nr SPZZOZ-ZP-8/2021
I. Enzymy i substraty
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia– opis badania	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	Ilość testów w opakowaniu – proszę podać	wymagana ilość opakowań – proszę przeliczyć, niepełne op. zaokrąglić w górę	cena opakowania netto	wartość netto	cena opakowania brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8	9 = 5 x 8
1	ALP	1200
2	ALT	4700
3	AST	3800
4	Amylase	1800
5	CK NAC	100
6	GGT	1200
7	Bilirubina	2500
8	Białko w moczu	200
9	Wapń	1400
10	Cholesterol	8000
11	Kreatynina	9200
12	Glukoza	8200
13	Żelazo	1300
14	magnez	450
15	Fosfor	150
16	Białko całkowite	200
17	Triglicerydy	4000
18	Kwas moczowy	1000
19	Mocznik	2500
					razem:		razem:

II. Białka specyficzne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia– opis badania	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	Ilość testów w opakowaniu – proszę podać	wymagana ilość opakowań – proszę przeliczyć, niepełne op. zaokrąglić w górę	cena opakowania netto	wartość netto	cena opakowania brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8	9 = 5 x 8
1	Białko CRP	3600

III. Odczynniki myjące – proszę odpowiednio wypełnić dla proponowanego analizatora
Lp.	Nazwa testu	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	Ilość testów w opakowaniu – proszę podać	wymagana ilość opakowań – proszę wskazać w oparciu o ilości badań	cena opakowania netto	wartość netto	cena opakowania brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8	9 = 5 x 8
1
2
3
					razem:		razem:

IV. Kontrole i kalibratory – proszę odpowiednio wypełnić dla proponowanego analizatora
Lp.	Nazwa kalibratora kontroli lub odczynnika dodatkowego	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	wielkość opakowania	wymagana ilość opakowań – proszę wskazać w oparciu o ilości badań	cena opakowania netto	wartość netto	cena opakowania brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8	9 = 5 x 8
1
2
3
4
5
6
					razem:		razem:

V. Kuwety i części zużywalne – proszę odpowiednio wypełnić dla proponowanego analizatora
Lp.	Nazwa materiału zużywalnego	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	wielkość opakowania	wymagana ilość opakowań – proszę wskazać w oparciu o ilości badań	cena opakowania netto	wartość netto	cena opakowania brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8	9 = 5 x 8
1
2
3
4
5
6
7
8
					razem:		razem:

VI. Dzierżawa
Lp.	Przedmiotu zamówienia			miesięczny czynsz netto	wartość dzierżawy netto na 12 miesięcy	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość dzierżawy brutto na 12 miesięcy
1	2			3	4 = 3 x12 miesięcy	5	6 = 4 + 5
1	Wymagane przez zamawiającego parametry dla analizatora: 1. Analizator typu bench top w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”, 2. Wydajność nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę. 3. Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS. 4. Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne. 5. Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora. 6. Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu. 7. Zakres pomiaru fotometru od 340 nm do max 700 nm, minimum 14 filtrów. 8. Igła próbkowa posiadająca detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów. 9. Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, podajnik na min.400 kuwet. 10. Automatyczne (minimum 10 x ) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody. 11. Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 L na godzinę pracy analizatora. 12. Minimum 50 miejsc na odczynniki, w tym min. 40 chłodzonych. 13. Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne. 14. Minimum 60 miejsc na próbki. 15. Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”. 16. Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. 17. Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8ºC, możliwość pozostawienia ich na pokładzie analizatora. 18. Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. 19. Oprogramowanie i menu w języku polskim. 20. Oferowany aparat wraz z wyposażeniem oznakowany znakiem CE. 21. Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. 22. Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. 23. Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych – minimum 5. Przedmiot dzierżawy: ...........................................................................................................… (proszę podać nazwę sprzętu, typ/model, producent analizatora ) rok produkcji: ……………… Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator posiada wszystkie parametry graniczne wskazane w pkt.1-23, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

UWAGA: Oferowany w dzierżawę analizator musi współpracować z laboratoryjnym systemem informatycznym
zamawiającego (tj. System Laboratoryjny Marcel) i Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do tego systemu.

koszt podłączenia analizatora do systemu (proszę wskazać cenę brutto)

wartość brutto oferty
(suma całkowitej wartości brutto z tabel: I-VI i cena brutto podłączenia analizatora do systemu w PLN)