załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-18/2022 pn.: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

| Lp. | PARAMETR | Wskazać – tak/ nie lub spełnia/ nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy analizator biochemiczny. |  |
| 2 | Wydajność dla testów fotometrycznych – min. 200 testów/godz.; bez spadku wydajności w przypadku reakcji dwuskładnikowych. |  |
| 3 | System odczynnikowy w pełni otwarty. |  |
| 4 | Pomiary w trybie pacjent po pacjencie. |  |
| 5 | Igła próbkowa-odczynnikowa wyposażona w termostat, czujnik poziomu cieczy, czujnik wykrywania przeszkód w pionie i ciśnieniowy czujnik wykrywania skrzepów. |  |
| 6 | Automatyczne mycie igły po wykryciu skrzepu i kontynuacja pracy przez analizator. |  |
| 7 | Automatyczne podejmowanie pracy analizatora po uderzeniu w probówkę lub naczynko. |  |
| 8 | W pełni bezobsługowy układ optyczny, nie wymagający wymiany jego elementów. |  |
| 9 | Bezobsługowy układ dozujący, nie wymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków. |  |
| 10 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku, termostatowane powietrzem (sucha łaźnia). |  |
| 11 | Czujnik przepełnienia kuwet reakcyjnych. |  |
| 12 | Analizator w wyposażony w mieszadło. |  |
| 13 | Automatyczne prześwietlanie kuwet w czasie rzeczywistym i pomijanie kuwet poza zakresem. |  |
| 14 | Rotor próbkowo-odczynnikowy na min. 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
| 15 | Pełna dowolność w rozmieszczaniu odczynników i próbek; możliwość umieszczenia odczynników, próbek, kalibratorów i kontroli na dowolnej pozycji rotora próbkowo-odczynnikowego. |  |
| 16 | Próbki citowe – możliwość umieszczenia próbek citowych na dowolnej pozycji rotora i możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się pokładzie na citową w trakcie pracy aparatu. |  |
| 17 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 18 | Dostawianie próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora w czasie poniżej 60 sekund. |  |
| 19 | Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta, co analizator. |  |
| 20 | Materiały kalibracyjne i kontrolne tego samego producenta, co analizator. |  |
| 21 | Pamięć poziomu odczynników po wyjęciu i ponownym wstawieniu buteleczki na pokład analizatora. |  |
| 22 | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem. |  |
| 23 | Automatyczne rozcieńczenie wstępne próbek moczu dla testów biochemicznych. |  |
| 24 | Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia i zagęszczenia. |  |
| 25 | Możliwość odczytu bardzo ciemnych reakcji do 3.5 A. |  |
| 26 | Rozdzielczość odczytu reakcji: 0.0001. |  |
| 27 | Moduł kontroli jakości z wykresami Levy Jenningsa i Youdena, z możliwością automatycznego wyznaczenia własnych zakresów kontroli. |  |
| 28 | Czas gotowości analizatora do pracy od pełnego wyłączenia nie dłuższy niż 30 minut. |  |
| 29 | Pobór wody maks. 10 litrów/godz. i dostarczenie stacji wody spełniających wymagania analizatora. |  |
| 30 | Pojemniki na płyn myjący i ścieki wysokostężone wewnątrz analizatora. |  |
| 31 | Niezależne zasilanie analizatora i lodówki; wyłączenie analizatora nie powoduje wyłączenia zasilania lodówki. |  |
| 32 | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 500 VA. |  |
| 33 | Dwukierunkowa komunikacja z LIS na zasadzie zapytań (nie list roboczych). |  |
| 34 | Obsługa z poziomu zewnętrznego komputera i ekranu dotykowego. |  |
| 35 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 36 | Analizator wprowadzony na rynek w ostatnich 5 latach. |  |
| 37 | Bezpłatna gwarancja, serwis i zestawy serwisowe, z uwzględnieniem bezpłatnych przeglądów konserwacyjnych przedmiotu zamówienia |  |